原装进口十二道自动分析心电图仪技术参数
	产品名：
	原装进口十二道自动分析心电图仪

	1、输入电路
	

	★1.1心电输入：
	12导联同步采集，10电极

	 1.2导联择：
	自动或手动

	1.3输入方式：
	浮地输入

	1.4输入保护：
	标配导联线内附除颤保护电路

	1.5采样率：
	8000 Hz/8Ch

	1.6模数转换精
	≤2.5 μV度

	1.7输入阻抗：
	≥50MΩ

	1.8耐极化电：
	≥±550mV压

	1.9共模抑制比：
	≥105dB

	1.10频率响应：
	0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

	★1.11标准灵敏度：
	10mm/mV, 误差≤±5%

	1.12  时间常数：
	≥3.2秒

	1.13滤波器：
	低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

	1.14低通滤波
	75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

	1.15肌电滤波
	25Hz/35Hz 二档

	1.16交流滤波
	50Hz或60Hz

	★1.17基线抑制
	强/弱 二档

	  1.18增益/灵敏度选择


	5，10，20mm/mV，手动或自动

	  1.19不正常状态检测：
	电极脱落报警，高频噪声过高报警

	1.20电极脱落：
	液晶显示器显示脱落部位

	2、显示和记录
	

	★2.1显示方式：
	≥7"液晶显示

	★2.2显示分辨率：
	≥800*480

	★ 2.3显示导联数：
	同屏12导联，≥5s

	  2.4显示内容：
	系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 

	  2.5记录器：
	内置高分辨率热线阵打印。

	★ 2.6记录纸宽度：
	210mmx140mm折纸

	  2.7记录道数：
	3, 3+1, 6, 12道

	  2.8走纸速度：
	10, 12.5, 25，50mm/S

	  2.9无纸检出：
	记录纸用完后自动停止走纸并报警

	  2.10打印数据：
	程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

	2.11操作模式：
	可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。
支持二阶梯实验
支持运动后检查
支持RR间期检查

	3、其它
	

	3.1测量分析：
	ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，符合IEC-60601-2-51性能要求
ECAPS18自动分析算法。针对右胸后壁导联提供详细自动测量分析。

	 3.2自动测量参数：
	包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

	3.3自动分析结果：
	5大类240种以上分析结论支持，至少四级尺度标准。十大类诊断意见，五大类综合判断详细区分。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。
支持右胸后壁导联独立分析

支持18导联ST-Map

	3.4外部输入：
	10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

	 3.5信号输出：
	0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

	★3.6其它输出接口：
 
	USB/SD/LAN
内置400份心电图，扩展支持

	★3.7网络
	支持有线和无线网

	3.8提示音：
	QRS同步或热笔拟笔音

	3.9输入键：
	键位支持直接输入患者ID号

	3.10打印网格：
	具备在无网格纸上打印网格功能

	3.11心律失常检测：
	具备心律失常检测并自动延长记录的功能

	3.12  QTc算法：
	支持2种或2种以上算法

	3.13 重量：
	≤4.2Kg

	3.14安全性：
	电击防护类型: I类CF型

	3.15交流：
	100-240±10%

	★3.16直流：
	长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上

	
	

	
	


