# 牙科治疗机技术参数及配置表

| 序号 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★1.1电动椅：侧悬浮椅位运动采用全进口电机垂直上下驱动系统，保证侧悬浮升降的安全性和稳定性，同时革命性的机械结构，设计采用自平衡形式，无需地脚螺钉固定，让医护人员在操作时拥有更宽敞的腿部活动空间，符合临床需求。也便于日常清洁工作。侧悬式结构，最低椅位360mm，升降范围400mm；电动椅载重量≥135Kg（含电动椅重量）；人体工程学设计，电动椅靠背与椅面联动，避免靠背在运动时病人背部有挤压感；全金属靠背，采用轨道式结构安装，运行平稳；全内置式隐藏管路。豪华卫生型无缝椅垫、靠背、头枕。 |  |  |
|  | 1.2 | 气源压力：0.6-0.8MPa，带前级减压过滤保护装置。 |  |
|  | 1.3 | 水源压力：0.2-0.4MPa，带前级过滤装置。 |  |
|  | 1.4 | 真空负压：10-15KPa |  |
|  | 1.5 | 工作条件：电源220V+10% ，50Hz+1%； |  |
|  | ★1.6 | 采用一键式水、气控制阀；进气、进水带有最前级锁定装置，防工作期间漏水、漏气。电动椅外扶手可前后转动，且有锁住扶手装置，使病人感觉更安全 |  |
|  | 1.7 | 双关节头靠：可沿导轨上下移动，其对靠背位置的后倾角>60°可锁紧定位。多功能头靠能满足各类特需患者的治疗。 |  |
|  | ★1.8 | 安全保护装置：在底座、靠背处分别装有保护开关，遇障碍物可自动急停并上升；护士侧控制面板及医生侧按键具有手动控制急停按键，实现手自动一体双重安全保护。盂盆处设触点开关，盂盆旋转到特定位置时不会因座椅的升高而夹伤病人或损坏设备。 机椅互锁装置：当手机、洁牙机工作时，椅位运动被自动锁定。 |  |
|  | 1.9 | 医用空气压缩机80L，一拖三。 |  |
| 2 | 2、医生侧 |  |  |
|  | 2.1 | 器械盘：40*32cm器械放置盘，上挂式无反牵力手机拉杆，轻盈操作手感好，硅胶衬垫可拆卸消毒。 |  |
|  | 2.2 | 挂架：五位挂架，四路水气电控系统，采用优先顺序程序控制。 |  |
|  | 2.3 | 气锁豪华平衡臂：任意调节器械盘高低，定位可靠、手感舒适。 |  |
|  | ★2.4 | 器械盘按键可存储6种电脑预设椅位，预先存储有复位（零位）和漱口位、椅位升降和靠背仰俯等， 漱口水和冲盂可预先设定给水量和时间，水加热具有过热过载安全保护功能。器械盘内的双联膜片集成阀控制手机水、气，使得管路密封更可靠，使用寿命更长。 |  |
|  | 2.5 | 配置 |  |
|  | 2.5.1 | 四孔高速手机控制系统2套。NSK高速手机X500L,X600L各2把。 |  |
|  | 2.5.2 | 四孔低速气动控制系统1套。低速机X25L,X65L各2把。 |  |
|  | 2.5.3 | 内置式洁牙机控制系统1套。劳伦斯牙周治疗系统，和茂喷砂洁牙一体，水汽砂分离，快速洁牙系统。EMS内置一套，洁牙头粗、中、细各一支。 |  |
|  | 2.5.4 | 三用喷枪1支。 |  |
|  | 2.5.5 | 萨尼S3，宇森根管治疗系统。热熔充填CoXo C-Fill系统，牙胶2支。 |  |
|  | 2.5.6 | AR橡皮障工具套装一套，牙胶尖切断器。K32代，K35代机用锉各2套。 |  |
|  | 2.5.7 | 无痛麻醉仪助推系统。 |  |
|  | 2.5.8 | 根管负压系统，根管冲洗针头，双侧开口，可高温高压消毒1盒。 |  |
|  | 2.5.9 | 保持器制作器，保持器片一套。邻面去釉套装。 |  |
|  | 2.6.0 | 牙齿冷光美白系统（两套美白胶）。 |  |
| 3 | - 助手侧 |  |  |
|  | ★3.1 | 助手架操作系统：可旋转的含大尺寸置物台的豪华助手操作台，方便助手操作，可控制病人椅运动，可控制漱口水、冲盂水供应量、水加热、复位（零位）、漱口位，有强吸、弱吸、三用枪，预留了光固化机和内窥镜的升级位。气压式强弱吸唾器：带有前级过滤消音及水气分离装置；手柄带有调节开关，接头可拆卸便于清洗、消毒和调节吸力大小。进口电磁阀控制冲盂及漱口水的开关、给水时间及给水量。 |  |
|  | 3.2 | 配置 |  |
|  | 3.2.1 | 强吸引器1套。当气压为500kpa时， 抽气速率≥2l/min |  |
|  | 3.2.2 | 弱吸唾器1套。当气压为400kpa时， 抽水速率≥1000ml/min |  |
|  | 3.2.3 | 三用喷枪1支。 |  |
|  | 3.2.4 | 内置式光固化机及应急光固化可充电手柄各一套，可1秒固化。 |  |
|  | 3.2.5 | 内置式超声洁牙机，手柄带光洁牙机。 |  |
|  | 3.2.6 | 内窥镜系统1套：含内窥镜手柄、控制盒、21寸液晶显示器、显示器支架、线缆等 。1280×1024,500万像素，USB储存，可连接2台~3台设备，画面1/4分格，手机扫一扫图片带走，WIFI功能。 |  |
| 4 | 4. 治疗机： |  |  |
|  | ★4.1 | 机箱：落地式大机箱，铝合金材质，组合式设计； 内部管路采用区域化布设管路和线路，模块化组装； 内设主结构平衡立柱，结构稳定可靠； 控制阀：电磁阀控制冲盂及漱口水的开关、给水时间及给水量。 |  |
|  | 4.2 | 水气管路：所有管路选用耐水解材料，寿命高。 |  |
|  | 4.3 | 外置、内置式双重净水系统：净水系统可直接饮用，更换消毒水瓶可做消毒系统。 |  |
|  | 4.4 | 可旋转痰盆：高级一体式旋转内藏式陶瓷痰盆易清洁消毒，保证四手充足操作空间，可180°旋转。 |  |
|  | 4.5 | 重金属回收装置。 |  |
| ★5 | ★冷光灯：全方位三轴旋转豪华LED冷光灯，感应式控制，无影灯可感应无级调光，操作灵活；色温4000-6500K，接近自然光，灯头旋转350度，俯仰130度，可任意快速准确定位，光照度4000-35000LUX，距700mm处光斑75*155mm |  |  |
| 6 | 多功能脚踏开关：多功能电控脚开关可控制喷水、喷气、漱口位和复位，手机旋转、手机旋转时可有水操作和无水操作，可控制病人椅的运动。 |  |  |
| 7 | 7. 其它： |  |  |
|  | 7.1 |  | 医生坐椅1套。医师椅载重：大于135Kg，医师椅升降45-60cm,范围15cm;隐藏式座椅调整杆，不易被外界触碰，避免了医师椅突降带来的医疗事故。 助手座椅1套。 |
| 8 | 8.1 |  | 出厂前进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量 |

| 基本配置 |  | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 电动牙科椅 | -数字式电脑程序设置（6个预选位） | 1套 |
|  | -低噪音低电压丹麦进口LINAK动力系统 |  |
|  | -测悬浮升降机器 超低椅位 |  |
|  | -流线型椅垫、靠背、头枕 |  |
|  | 医生座椅 ，助手座椅 | 2套 |
| 医生位 | 四孔高速手机控制线 | 2根 |
|  | 四孔高速手机 |  |
|  | 四孔低速气动马达控制线 | 1根 |
|  | 四孔气马达带直弯手机套装 |  |
|  | 内置式洁牙机控制系统 | 1套 |
|  | 上挂式器械盘 | 1套 |
|  | 三用喷枪 | 1支 |
|  | 高分子注塑一次成型托盘 | 1套 |
|  | 平衡臂 | 1套 |
|  | 气刹辅助调节系统 | 1套 |
|  | 豪华落地式大机箱 | 1套 |
|  | 金属靠背 | 1套 |
| 助手位 | 强气压式吸唾器 | 1套 |
|  | 弱气压式吸唾器 | 1套 |
|  | 三用喷枪 | 1支 |
|  | 漱口水系统 | 1套 |
|  | 冲盂水系统 | 1套 |
|  | 可旋转180°陶瓷盂盆 | 1套 |
|  | 可旋转豪华多功能助手架，含大尺寸置物台 | 1套 |
| 手术灯 | 全方位三轴旋转LED口腔无影灯 | 1套 |
| 其它 | 精密水过滤系统 | 1套 |
|  | 气液分离系统 | 1套 |
|  | 机椅互锁装置 | 1套 |
|  | 漱口水加热系统 | 1套 |
|  | 内置式双供水系统 | 1套 |
|  | 自动安全保护系统 | 1套 |
|  | 集成式多功能脚踏开关 | 1套 |
|  | 双关节头枕 | 1套 |
|  | 豪华可旋转、可锁定扶手装置 | 1套 |