
	序号
	X光机升级DR（数字化医用X射线影像装置）

	1
	非晶硅数字平板探测器

	2
	无线接收发器

	3
	笔记本医学影像工作站

	4
	台式医学影像工作站

	序号
	X光机升级DR（数字化医用X射线影像装置）技术参数

	1
	数字化平板探测器

	*1.1
	探测器类型：非晶硅碘化铯；像素尺寸≤148um 整板结构(进口品牌)

	1.2
	空间分辨率≥3.4LP/mm

	1.3
	最大X射线剂量75 µGy

	1.4
	最大线性剂量50 µGy

	1.5
	高压发生器电压范围40-150 KV

	1.6
	有效范围≥35×43cm  检测矩阵≥700万像素

	*1.7
	动态范围及数据输出≥14bit

	1.8
	DQE值≥66%  0LP/mm

	1.9
	曝光至图像的预览时间：≤3s；高分辨率成像时间≤10S

	*1.10
	图像数据WIFI无线传输

	1.11
	探测器图像存储功能≥50幅

	1.12
	电池工作时间≥8小时

	1.14
	DC输入电压12 V

	1.15
	像素≥2372X3000

	
	

	2
	笔记本医学影像工作站

	2.1
	处理器：Intel Core i5

	2.1.1
	核心/线程：双核心/四线程

	2.1.2
	处理器类型：第三代酷睿i5

	2.1.3
	处理器主频：1.7GHz

	2.2
	主板芯片组：Intel HM76

	2.3
	操作系统：Windows 10

	2.4
	硬盘类型：SSD固态硬盘

	2.4.1
	硬盘容量：不小于128GB

	2.5
	屏幕尺寸：14英寸

	2.5.1
	显示屏：宽屏

	2.5.2
	分辨率：1920×1080

	2.6
	显卡类型：核芯显卡

	2.6.1
	显卡芯片：Intel HD 4000

	2.7
	通讯：无线通讯、内置无线网卡

	2.8
	其它接口：Micro-HDMI,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔

	2.9
	摄像头（内置）：前置200万像素，

	2.10
	电池类型：锂聚合物电池

	2.10.1
	电源适配器：100V-240V 自适应交流电源供应器,40W

	
	

	3
	软件特点

	3.1
	病人数据库管理

	3.2
	检测优化曲线表，图像自动最优化

	3.3
	窗宽窗位调整，数字边缘增强

	3.4
	图像垂直/水平/反置/旋转

	3.5
	直线、角度、多边形、矩形、椭圆等标注。

	3.6
	影像预览、显示及基本后处理

	3.7
	完全遵循DICOM3.0标准，支持各种DICOM服务


	3.8
	支持多种激光相机（Kodak系列、Agfa系列、FUJI等）的DICOM胶片打印，并支持分隔打印.

	
	

	4
	台式医学影像工作站

	4.1
	监视器：19英寸液晶显示器；分辨率：1280×1024；对比度：1000：1

	4.2
	CPU：奔腾；

	4.3
	内存：≥2G

	4.4
	硬盘：≥500GB

	4.5
	运行软件环境：

	4.5.1
	操作系统：Windows XP Professional 

	4.5.2
	影像采集、图像处理及影像诊断软件

	*4.6
	接入医院PACS网络并上传系统采集的DICOM图像，完成诊断报告书写、审核，胶片和报告PACS系统打印

	
	

	5
	软件特点

	5.1
	病人数据库管理

	5.2
	检测优化曲线表，图像自动最优化

	5.3
	窗宽窗位调整，数字边缘增强

	5.4
	图像垂直/水平/反置/旋转

	5.5
	直线、角度、多边形、矩形、椭圆等标注。

	5.6
	影像预览、显示及基本后处理

	5.7
	完全遵循DICOM3.0标准，支持各种DICOM服务

	5.8
	支持多种激光相机的DICOM胶片打印，并支持分隔打印

	5.9
	支持DICOM3.0光盘刻录

	
	

	*6
	其他

	6.1
	提供设备注册证、登记表，医疗器械经营许可证，保修三年

	6.2
	系统接入医院PACS，实现技术无缝对接并负责接口费

	6.3
	该数字化医用X射线影像装置能与各种型号高频机具有良好兼容性，无需改动高压、增加同步控制装置以实现探测器与高频机的兼容。


