臭氧壁挂空气消毒机2台：
●主机壳体选用完全不燃烧的金属材质，经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖；

●全翻盖式机壳，机壳表面无凹凸状，不藏污纳垢减少二次感染，易清洁，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；
●下进上出风结构，配合静音轴流风机循环送风，有利于循环送风原理且避免凉风直吹病员。
●采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触感式按键操作，人机交互更方便；
●采用进口微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；
●触感式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间；
●风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择；
●灯管、电机故障自动检测，真人语音报警；
●具有整机寿命计时功能；
●具有清洗保养提醒功能；
●采用A波段超强灯管低压方式产生臭氧，安全、臭氧纯、氮氧化物低、消毒效果稳定。
机型：壁挂式
使用空间体积：≥80m3
循环风量：≥800m3/h
紫外线管寿命≥5000h
紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

臭氧浓度≥20mg/m3


消毒效果：≤500cfu/m3
消毒时空气的臭氧量：≥20mg/m3

消毒时空气臭氧浓度（静态）：≥5mg/m3
消毒时空气臭氧浓度（动态）：≤0.1mg/m3
负氧离子释放量：≥6*106个/cm3

消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

具备程控与遥控功能
医院要求：1、保修三年，每季度上门维护保养一次。

          2、提供生产厂家生产许可证、卫生许可证；经销公司提供经营许可证；消毒机卫生安全评价报告等相关资料
每台预算控制价8500元
